Технические требования

на приобретение метрологического стенда для поверки и калибровки датчиков давления и манометров.

1. Наименование.

Филиал «Смоленская ГРЭС»

2. Технические характеристики метрологического стенда для поверки и калибровки датчиков давления и манометров:

| № п.п. | Наименование | Назначение | Технические требования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Рабочее место метролога | Предназначен для установки и подключения лабораторно оборудования | Рабочее место должно состоять из лабораторного стола. Желательные габариты стола: ширина: 1200мм, глубина: 850мм, высота 1500мм. (При несоблюдении указанных размеров, необходимо согласование с «Заказчиком») Лабораторный стол: рама из каленого алюминия, столешница из ламинированного ДСП В столы должны быть встроены: - Встроенный поворотный светильник на сверх ярких светодиодах с регулируемым освещением. - Автомат защиты для отключения стенда при превышении эл. нагрузки и коротком замыкании на напряжение 220В; - УЗО - Защита от перенапряжения - Кнопка экстренной остановки (красного цвета) - Система защиты от несанкционированного доступа (управления ключом); - Розетки 220В – не менее 4 шт. - Лабораторные контакты 24В, 80 мА - Скрытый кабельный канал с откидной крышкой Желательное условие: в стенде должна быть предусмотрена регулировка расстояния между ножками стола (для возможности прокладки кабельного короба или разводки воздуха по стене за стендом) Цвет лицевых панелей RAL Design 1107070-1107080 (светло-зеленый, салатовый…) В столе должно быть встроено не менее четырех Т-образных пазов в раме для крепления дополнительного оборудования и аксессуаров (монитора, лотков для метизов, держателя для паяльника, дополнительной подсветки т. п.) Радиус округления столешниц не менее 20мм Желательное условие: в стенде должен быть предусмотрен механизм для автоматического регулирования положения столешниц по высоте с диапазоном регулирования от уровня пола от 750мм до 1000мм для удобства работы с различными типами СИ |
| 2 | Пневматическая линия подготовки избыточного давления (встроена в стенд) | Предназначена для подвода сжатого воздуха к поверяемому прибору | Пневматическая линия должная быть вмонтирована в лабораторный стенд и содержать в своем составе. - Входной штуцер; - Отсечной кран; - Регулятор давления; - Индикаторы давления; - Выходной штуцер на быстроразъемных соединениях Диапазон давления: 0...2 МПа |
| 3 | Пневматическая линия подготовки давления-разрежения (вакуума) (встроена в стенд) | Предназначена для подвода вакуума к поверяемому прибору | Пневматическая линия должная быть вмонтирована в лабораторный стенд и содержать в своем составе. - Входной штуцер; - Регулятор давления; - Индикаторы давления; - Выходной штуцер на быстроразъемных соединениях Диапазон давления: -0.95...0 МПа |
| 4 | Калибратор контроллер- давления | Калибратор-контроллер давления предназначен для точного измерения и автоматизированного воспроизведения избыточного давления, разрежения, давления-разрежения. | Диапазоны измерения-воспроизведения Избыточное давление 0...2,0 МПа Давление разрежения -0.1...0 МПа Погрешность измерений 0.02% ИВ + 0.02% ВПИ. Нестабильность регулирования давления: ±0,005% от ВПИ TFT цветной VGA широкоформатный сенсорный дисплей не менее 4.3" Интерфейс RS232 и IEEE-488 Внесен в Госреестр средств измерений |
| 5 | Панель для проверки электроконтактных манометров | Предназначена для поверки срабатывания контактов ЭКМ | Панель должна быть вмонтирована в стенд Иметь разъем для подключения ЭКМ и светодиодные индикаторы красного и зеленого цветов |
| 6 | Источник создания давления | Предназначен для создания избыточного давления | Источник состоит из - Компрессора - Пневматического бустера (при необходимости) - Ресивера (не более 20л) - Регулятора давления - Индикаторов давления - Отсечных кранов - Фильтра Технические характеристики - Выходное давление 0-2,0 МПа |
| 7 | Источник создания вакуума | Предназначен для создания вакуумметрического давления | Система состоит из двухстадийного вакуумметрического насоса. Технические характеристики - Давление -0,1...0 МПа - Уровень шума не выше 45dB(A) |
| 8 | Коллектор | Предназначен для подсоединения четырех приборов к прессу | Рабочий диапазон давлений, МПа (кг/см2) 0-70 (0-700). Рабочая среда: вода, воздух, масло Количество выходных линий давления: 4. Резьба: М20х1,5 |
| 9 | Система анализа параметров окружающего воздуха | Предназначена для непрерывного измерения и регистрации относительной влажности и температуры воздуха и/или других неагрессивных газов | Диапазон измерения относительной влажности, % 0…99 Основная погрешность измерения относительной влажности, %, не более ±2,0 Дополнительная погрешность измерения влажности от температуры окружающего воздуха в диапазоне рабочих температур, %/°С, не более 0,2 Диапазон измеряемых температур, °С -20…+60 Абсолютная погрешность измерения температуры, °С ±0,2 |
| 10 | Программное обеспечение для поверки датчиков давления/манометров | Программное обеспечение предназначено для частичной автоматизации процесса поверки (калибровки) средств измерений давления, формирования протокола поверки и сохранения полученной информации | Функциональные возможности: - Проверка реле давления; - Выполнение калибровки и поверки датчиков давления и манометров; - Автоматизированный процесс поверки; - Считывание архива из калибратора в ПК; - Одновременная поверка нескольких датчиков давления или манометров; - Формирование и печать протоколов поверки; - Дистанционное управление калибраторами давления - Ведение базы данных поверок и поверяемых приборов - Дистанционное управление контроллером. |
| 11 | Персональный компьютер (ноутбук) | Предназначен для установки ПО и проведения автоматизированной поверки и калибровки средств измерений | Основные функциональные характеристики: - С COM-портом - MS Windows 7 Pro /8.1 Pro (уточняется при оформлении заказа) - MS Office - Предустановленное ПО для управления стендом |
| 12 | Набор инструмента | Предназначен для ТОиР стенда | Набор должен состоять из инструмента, необходимого для ТО и Р стенда.. |

3.Основные технические требования.

Стенд должен иметь комплект (высоконапорный шланг, штуцеры и т.п.) для подключения к нему внешних источников давления (гидравлических прессов типа МП-600, МП-60)

Все используемые средства измерения должны быть внесены в Госреестр РФ.

Дата выпуска средств измерений – 2015-2016г.

Оборудование должно поставляться с первичной поверкой.

Сборка стенда в лаборатории, пуско-наладочные работы, обучение персонала проводятся силами и за счет Поставщика (обязательное условие).

Комплект поставки стенда:

| № п.п. | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Рабочее место метролога | Шт. | 1 |
| 2 | Пневматическая линия подготовки избыточного давления (встроена в стенд) | Шт. | 1 |
| 3 | Пневматическая линия подготовки давления-разрежения (вакуума) (встроена в стенд) | Шт. | 1 |
| 4 | Контроллер-калибратор давления | Шт. | 1 |
| 5 | Панель для проверки электроконтактных манометров | Шт. | 1 |
| 6 | Источник создания давления | Шт. | 1 |
| 7 | Источник создания вакуума | Шт. | 1 |
| 8 | Коллектор | Шт. | 1 |
| 9 | Система анализа параметров окружающего воздуха | Шт. | 1 |
| 10 | Программное обеспечение для поверки датчиков давления/манометров | Шт. | 1 |
| 11 | Персональный компьютер (ноутбук) | Шт. | 1 |
| 12 | Набор инструмента | Шт. | 1 |

4. Срок поставки.

с 01.04.2016 по 30.04.2016г.

5. Требования к приемке.

Поставка в соответствии с техническими требованиями.

Приемка согласно инструкции о порядке приемки продукции производственно – технического назначения и товаров народного потребления по качеству (утв. Постановлением Госарбитража СССР от 25 апреля 1966г. №П – 7),

6. Требования  к изготовителю (поставщику).

Должен быть производителем или официальным дилером.

Поставщик обязан иметь опыт работы с энергетическими предприятиями.

7. Перечень документации.

- паспорт на стенд;

- инструкция по эксплуатации на стенд;

- свидетельства о поверке СИ;

- руководство по эксплуатации на метрологическое оборудование, входящее в состав стенда;

- сертификаты об утверждении типа средства измерения на все СИ входящие в стенд

Все сопроводительные документы должны быть на русском языке.

8. Гарантии изготовителя.

Минимальный срок гарантии на стенд не менее 24 месяца со дня ввода в эксплуатацию. На встроенное оборудование гарантия определяется по паспортам заводов производителей.

Поставщик гарантирует качество поставляемой продукции и работоспособность в течение гарантийного срока.

Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении.

Продукция должна соответствовать требованиям нормативных документов и сопровождаться необходимыми сертификатами и разрешениями, обязательными для данного вида товара, оформленными согласно действующему законодательству.

9. Требования к упаковке оборудования.

Продукция должна быть поставлена в промаркированной упаковке или/и таре, обеспечивающей сохранность продукции при перевозке, погрузочно-разгрузочных работах и хранении, а также содержащей следующую информацию:

- условия перевозки, погрузочно-разгрузочных работ и хранения;

- наименование и количество продукции, вложенной в данную упаковку;

- реквизиты договора.

Поставщик отвечает за последствия недостатков тары и внутренней упаковки грузов (бой, поломка, деформация, течь и т.п.), а также применение тары и упаковки, не соответствующих свойствам груза, его массе или установленным стандартам.