# ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

на поставку стенда метрологического для поверки, калибровки средств измерений температуры

Общие сведения:

| Наименование | Метрологический стенд для поверки и калибровки преобразователей температуры в диапазоне от -30 до 850°С |
| --- | --- |
| Тип | ЭлМетро-СПТ-30-850-Кельвин |
| Назначение | Стенд предназначен для поверки, калибровки датчиков температуры и ремонта преобразователей температуры в диапазоне от -30 до 850°С . |

Технические характеристики:

Таблица 1

| № п/п | Наименование параметра | Значение |
| --- | --- | --- |
|  | Метрологический стенд для поверки и калибровки преобразователей температуры в диапазоне от -30 до 850°С ЭлМетро-СПТ-30-850-Кельвин. |
| 1 | Рабочий стол с надстройкой (консолью), панелью электрического питания и розетками; светильник; кресло эргономичное поворотное с регулировкой по высоте и подлокотниками; тумба подкатная; инструменты для сборки стенда. | Стол содержит: - встроенные источники питания 24/36 В; - Металлический каркас на регулируемых опорах для выставления в горизонтальной плоскости; - рама стальная с полимерно-порошковым покрытием, стойким к агрессивным средам и антикоррозийной защитой металла, цвет – RAL 6018; - столешница с покрытием, устойчивым к механическим и химическим воздействиям, ширина 1500 мм. Цвет – RAL7035. - 6 розеток с заземлением; - соединительный провод электропитания стенда, с кабелем 3 м. - блок освещения рабочей зоны; - болт заземления. Габариты: 1520*1450*850 мм. |
| 1.2 | Панель питания стенда. | Панель подключения к электрической сети 220 В, источник питания 24 В и 36 В. |
| 1.3 | Панель многоканального мультиметра ЭлМетро-Кельвин. | панель прецизионного мультиметра, вывод каналов на клеммы передней панели, кабели для подключения СИ температуры в комплекте.. |
| Средства воспроизведения температуры |  |  |  |  |
| 2 | Термостат жидкостный переливной низкотемпературный Термотест-100-ГП (-30…100 ºС) в комплекте с теплоносителем (ПМС-10 20л) | Для поверки преобразователей температуры в точках 0 и 100 °С. Нестабильность и неоднородность в пределах ±0.01°С. Объём ванны 15л. Открытая часть ванны Ф90мм. Глубина ванны 435мм. Держатель для термометров диаметром от 9 до 16 мм в комплекте (позволяет установить до 5 поверяемых приборов и один эталонный преобразователь) Мощность охлаждения: • при +20 °C - 370 Вт • при 0 °C - 300 Вт • при −18 °C - 260 Вт • при −30 °C - 250 Вт Габариты: 440×700×785 мм |
| 3 | Малоинерционная трубчатая печь МТП-2МР-50-500 | для нагрева средств измерения температуры в диапазоне от 100 до 1200°C в лабораторных условиях при их поверке, калибровке, испытаниях. Малоинерционная трубчатая печь с терморегулятором МТП-2МР состоит из печи МТП-2М, блока управления (терморегулятора) БУ-7-4, выравнивающего блока (трубка кварцевая 25х2.5х620 ТУ 5932-014-00288679-01). Размеры рабочего пространства, Ø50, длина 500 мм |
| Эталоны стенда |  |  |  |  |
| 4 | Мультиметр многофункциональный прецизионный ЭлМетро-Кельвин/4КТП/4КТС/2КТИ | Является эталоном I разряда по току, применяется как рабочее или эталонное многоканальное (до 8 каналов измерений) средство измерений при поверке преобразователей температуры с естественными (термоэлектрические преобразователи и термопреобразователи сопротивления), с унифицированными выходными сигналами 0÷5 мА и 4÷20 мА и других по принципу действия датчиков температуры. Измерение токовых выходных сигналов с погрешностью 0,01% приведенной к 4-20 мА. |
| 5 | Преобразователь термоэлектрический платинородий-платиновый эталонный ППО-2-1000-00, 2 разряд | для использования в качестве средств поверки при аттестации термоэлектрических термометров в воздушной или нейтральной среде в диапазоне температур 300…1200 °С в лабораторных условиях, совместно с трубчатой печью |
| 6 | Эталонный термометр сопротивления ПТСВ-4-2 2го разряда (-50…+232) | Предназначен для поверки термометров сопротивления в термостате Термотест-100. Футляр для транспортировки в комплекте. |
| Дополнительное оборудование |  |  |  |  |
| 7 | Светильник кольцевой бестеневой с увеличительной линзой 5 дптр | Светодиодный светильник на струбцине для крепления к столу |
| 8 | Специализированный вытяжной шкаф ШВС-Т для термостата | Без данного вытяжного шкафа эксплуатация термостатов невозможна (согласно РЭ на термостаты) - его наличие в лаборатории обязательно. Применяется для размещения термостатов Термотест и удаления паров теплоносителя из помещения при работе с высокой температурой. Высота с поднятым стеклом - 2250 мм Масса - 112 кг; Наружный диаметр вытяжного патрубка -157 мм; Освещение рабочей камеры; Люминесцентная лампа 20 Вт; Потребляемая мощность вентилятора - 315 м2/час; Электропитание - 220/380 В, 50 Гц; Входной 3-х полюсный автоматический выключатель - 16 А; Суммарная мощность внешних потребителей - до 5 кВт; Габариты: 1000×855×1930 мм |
| 9 | Термогигрометр ИВТМ-7-М7-Д | Портативный термогигрометр с bluetooth интерфейсом, с ЖК-индикацией показаний, с функцией измерения давления. Одновременная индикация значений влажности и температуры. Диапазон измерения относительной влажности, % 0…99 Диапазон измеряемых температур, °С -20…+60 Абсолютная погрешность измерения температуры, °С ±0,2 Диапазон измерения давления, гПа 840...1060 Абсолютная погрешность измерения давления, гПа ±3 |
| 10 | Тележка подкатная для поверяемых приборов | металлическая тележка с полкой |
| АРМ специалиста |  |  |  |  |
| 11 | Программное обеспечение "АРМ Кельвин" для автоматизации процесса поверки | Управление мультиметром ЭлМетро-Кельвин, проведение одновременной поверки до 7 преобразователей температуры, создание протокола поверки, ведение базы данных приборов. |
| 12 | Ноутбук с лицензионным ПО MS Windows 10, MS Office 2013 | для работы с ПО "АРМ Кельвин", автоматизации процесса поверки |

Комплект поставки:

Метрологический стенд:

- Рабочий стол с надстройкой (консолью), панелью электрического питания и розетками;

- Светильник;

- Кресло эргономичное поворотное с регулировкой по высоте и подлокотниками;

- Тумба подкатная;

- Инструменты для сборки стенда.

Средства воспроизведения температуры:

- Термостат жидкостный переливной низкотемпературный Термотест-100-ГП (-30…100 ºС) в комплекте с теплоносителем (ПМС-10 20л);

- Малоинерционная трубчатая печь МТП-2МР-50-500;

Эталоны стенда:

- Мультиметр многофункциональный прецизионный ЭлМетро-Кельвин/4КТП/4КТС/2КТИ;

- Преобразователь термоэлектрический платинородий-платиновый эталонный ППО-2-1000-00, 2 разряд;

- Эталонный термометр сопротивления ПТСВ-4-2 2го разряда (-50…+232);

Дополнительное оборудование:

- Светильник кольцевой бестеневой с увеличительной линзой 5 дптр;

- Специализированный вытяжной шкаф ШВС-Т для термостата;

- Термогигрометр ИВТМ-7-М7-Д;

- Тележка подкатная для поверяемых приборов

АРМ специалиста:

- Программное обеспечение "АРМ Кельвин" для автоматизации процесса поверки;

- Ноутбук с лицензионным ПО MS Windows 10, MS Office 2013.

Перечень документации:

1 Руководство по эксплуатации (на русском языке) на все средства измерений.

2 Свидетельство о поверке на все средства измерений.

3 Сертификат об утверждении типа на все средства измерений.

4 Описание типа на все средства измерений.

5 Методика поверки на все средства измерений.

Требования к приемке:

Полный комплект поставки в соответствии с вышеперечисленной комплектацией, первичная поверка.

# Гарантии изготовителя: Гарантийные обязательства – 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.