Технические Требования  к  анализаторам кислорода.

| № | Наименование параметра | Значение параметра для измерения |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | В сушильном агенте Мельницы-вентилятора | В пылегазовой смеси Мельницы-вентилятора | В дымовых газах (ДГ) за ТВП | В дымовых газах (ДГ) в КШ | В ДГ за дымомосами |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Количество | 8 | 8 | 2 | 4 | 3 |
| 2 | Изолированный токовый выход 4-20 мА, 2 релейных ввода/вывода | да | да | да | да | да |
| 3 | Метрическая резьба штуцера | M20 | M20 | M20 | M20 | M20 |
| 4 | Монтаж зонда отдельно от блока электроники | да | да | да | да | да |
| 5 | Автоматическая калибровка | нет | нет | нет | нет | нет |
| 7 | Ограничители расхода | да | да | да | да | да |
| 8 | Длина зонда, метров | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 0,5 | 0,5 |
| 9 | Стандартный фланец поставщика с ответной частью | да | да | да | да | да |
| 10 | Термопара | типа K | типа K | типа K | типа K | типа K |
| 11 | Стандартная ячейка |  |  |  |  |  |
| 12 | Длина кабеля между зондом и блоком электроники | 10 м | 10 м | 10 м | 10 м | 10 м |
| 13 | Максимальная температура газа 800°С | 800°С | 800°С | 800°С | 800°С | 200°С |
| 14 | Документация на русском языке | да | да | да | да | да |
| 15 | Диапазон измерения: | 0,01 - 100% | 0,01 - 100% | 0,01 - 100% | 0,01 - 100% | 0,01 - 100% |
| 16 | Степень пыле-влагозащиты корпусов | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
| 17 | Электропитание | 220VAC | 220VAC | 220VAC | 220VAC | 220VAC |
| 18 | Редуктор-регулятор давления воздуха | да | да | да | да | да |
| 19 | Монтажная плита для установки зонда | да | да | да | да | да |